## Slide 3: Dräger México
Octubre 2025, CDMX

## Slide 4: ¿Quienes somos?
Nuestras Soluciones
DETECCCIÓN
PROTECCIÓN
ESCAPE
RESCATE

## Slide 5: Dräger
Empleados | 16,219
Ventas Netas | EUR 3,406.3 million
Chairman of the Executive Board | Stefan Dräger (family-run)
Organización | AG & Co. KGaA
Headquarters | Lübeck, Germany
Sitios de producción | Germany, Chile, China, France, U.K., India, Sweden, South Africa, Czech Republic, U.S.
Ventas y Servicio | In some 50 countries

## Slide 6: The Safety Essence
Detectar
Proteger
Escapar
Rescatar

## Slide 7: Mercados Nuestros Clientes
Bomberos
Industria del petróleo y gas
Minería
Industria química
ADM – Alimentos y Bebidas
Hospital

## Slide 9: Entrenamiento Detección de Gases

## Slide 10: Agenda Octubre 2025
Principios basicos
Tecnología de detección
Aplicaciones
Mantenimiento
Fundamentos de la detección de gases
Sensores
GDC
Calibración y prueba de funcionalidad

## Slide 11: Principios básicos
01

## Slide 12: Detectores de Gas Portátil Dräger Historia
Los sistemas portátiles de detección de gases tienen
su origen histórico en la minería.
Se utilizaban canarios
para avisar a los mineros de un déficit de oxígeno. Si dejaban de cantar, los mineros tenían que volver rápidamente.
Hoy en día, los instrumentos de medición precisos
controlan la concentración de gases peligrosos y vapores inflamables. Los más recientes
Los más recientes son equipos pequeños, compactos, robustos y flexibles para uno o varios gases.

## Slide 13: Fundamentos de la detección de gases Composición de la atmósfera en % por vol
Nitrógeno (N2) 78%
Oxígeno (O2) 21%
Dióxido de carbono (CO2) 0.03%
Argón (Ar) 0.9%
Nuestro aire atmosferico Composición del aire natural - seco* (cifras redondeadas en volumen %)
Valores acordes a VDI 2104
Componente |  | % by Vol.
Oxígeno | (O2) | 20.93
Nitrógeno | (N2) | 78.10
Argón | (Ar) | 0.9325
Dióxido de carbono | (CO2) | 0.03
Hidrógeno | (H2) | 0.01
Neón | (Ne) | 0.0018
Helio | (He) | 0.0005
Criptón | (Kr) | 0.0001
Xenón | (Xe) | 0.000009
Chart: 
| Nitrogen (N2) | Oxygen (O2) | Argon | Carbon dioxide
Verkauf | 0.78 | 0.21 | 0.009 | 0.0004
*Without Water Vapor

## Slide 14: Fundamentos de la detección de gases Riesgos potenciales de gases y vapores
Envenenamiento
por gases tóxicos
Envenenamiento por vapores tóxicos
Riesgos de explosión por gases y vapores inflamables
Peligro de asfixia por deficiencia de oxígeno
CO, Cl2, H2S, HCN…
C6H6, C7H8, C8H8...
por ejemplo, metano, propano, hidrocarburos, disolventes…
O2
en el rango ppm
En el rango de ppb y ppm
en el rango de % en volumen
en el rango de % en volumen

## Slide 15: Fundamentos de la detección de gases ppm y % Vol
Unidades de Medición
1 Vol % = 10,000 ppm
01 ppm
02 ppb
03 % vol
04 %LEL

## Slide 16: Fundamentos de la detección de gases Triángulo de fuego
EX
Oxígeno
Combustible
Calor

## Slide 17: LEL y UEL – Ejemplo de mezclas de sustancias inflamables y oxígeno
Combustible
Aire
Zona explosiva Mezcla inflamable de aire y combustible
%LEL
%UEL
0% 100%

## Slide 18: LEL y UEL – Ejemplo de mezclas de sustancias inflamables y oxígeno

## Slide 19: Muestreo de Gases Rangos de Gases Tóxicos
Valor límite de exposición de corto tiempo (VLE-CT)
Valor límite de exposición pico (VLE-P)
Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT)

## Slide 20: Muestreo de Gases Rangos de Gases Tóxicos
X-AM PUMP
X-AM 8000
X-AM 3500
Valor límite de exposición de corto tiempo (VLE-CT): La concentración máxima de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un periodo máximo de quince minutos, con intervalos de al menos una hora de no exposición entre cada periodo de exposición y un máximo de cuatro exposiciones en una jornada de trabajo de ocho horas diarias, y que no sobrepasa el valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT).
Equivalente en OSHA = STEL

## Slide 21: Muestreo de Gases Rangos de Gases Tóxicos
X-AM PUMP
X-AM 8000
X-AM 3500
Valor límite de exposición pico (VLE-P): La concentración de un agente químico contaminante del ambiente laboral que no debe rebasarse en ningún momento durante la jornada de trabajo.
Equivalente OSHA = Ceil

## Slide 22: Muestreo de Gases Rangos de Gases Tóxicos
X-AM PUMP
X-AM 8000
Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT): La concentración máxima promedio ponderada en el tiempo de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la que la mayoría de los trabajadores expuestos, durante una jornada de ocho horas diarias y una semana laboral de cuarenta horas, no reportan daños a su salud.
Equivalente en OSHA = TWA

## Slide 23: Muestreo de Gases Rangos de Gases Tóxicos
X-AM PUMP
X-AM 3500
1
2
3
4
5
6
7
8
0
VLE-P
10 ppm
5 ppm
VLE-CT
1 ppm
VLE-PPT
100 ppm
IDLH
Horas
Ejemplo de tipos de VLE para el H2S (Ácido Sulfhídrico)

## Slide 24: Fosfina PH3 Detalles
N.º CAS: | 7803-51-2
N.º UN: | 2199
N.º EC: | 232-260-8
Número de identificación de peligro: | 263 (RID)
Signo de peligro
Límite de exposición ocupacional
ACGIH (US)
TWA (ppm) 0.05
TWA (mg/m3) 0.07
STEL (ppm) C 0.15
STEL (mg/m3) C 0.21
NIOSH (REL) (US)
TWA (ppm) 0.3
TWA (mg/m3) 0.4
STEL (ppm) 1
STEL (mg/m3) 1
NIOSH (US)
IDLH (ppm) 50
OSHA (PEL) (US)
TWA (ppm) 0.3
TWA (mg/m3) 0.4
Límite inferior de explosividad:
1.6 Vol.-%
Límite superior de explosividad:
100 Vol.-%

## Slide 25: Bromuro de metilo CH3Br Detalles
N.º CAS: | 74-83-9
N.º UN: | 1062
N.º EC: | 200-813-2
Número de identificación de peligro: | 26
Signo de peligro
Límite de exposición ocupacional
ACGIH (US)
TWA (ppm) 1
TWA (mg/m3) 3.9
NIOSH (US)
IDLH (ppm) 250
OSHA (PEL) (US)
STEL (ppm) C 20
STEL (mg/m3) C 80
Límite inferior de explosividad:
8.6 Vol.-%
Límite superior de explosividad:
20 Vol.-%

## Slide 26: Tecnología de detección
02

## Slide 27: Detección de Gases
Detección Digital
Gran fiabilidad en sus sensores
Detección continua.
Alarmas.
Fácil uso.
Datta logger.
Tubos colorimétricos
Mas de 90 años de experiencia
Mas de 300 sustancias a medir
Económicos.
Fáciles de usar.
Mayor cantidad de rangos,
PHOTO
Detección en Procesos
Portafolio MSI
Equipos para medir en procesos.
Rangos mayores.
Aplicaciones industriales.
Medición de presión.

## Slide 28: Funcionamiento Tubos Colorimétricos
01
02
Gas a medir
Aire
Sustancia Química
Decoloración

## Slide 29: Funcionamiento Tubos Colorimétricos

## Slide 30: Tecnología de detección Sensores electroquímicos

## Slide 31: Tecnología de detección Sensores Catalíticos
CH4 – METANO
O2 - GÁS OXIGÊNIO
ELEMENTO COMPENSADOR
ELEMENTO DETECTOR

## Slide 32: Tecnología de detección Sensores Infrarrojos

## Slide 33: Tecnología de detección Sensores PID
ELECTRODO
(MEDICIÓN DE CORRENTE)
EMISOR DE LUZ UV
ELECTRODO
(VOLTAJE)
LUZ ULTRAVIOLETA
6C
H
H
H
H
H
H
BENCENO – C6H6
-
-
-
-
6C
H
H
H
H
H
H
6C
H
H
H
H
H
H
6C
H
H
H
H
H
H
ELECTRÓN

## Slide 34: T90

## Slide 35: Sensibilidad Cruzada

## Slide 36: Aplicaciones de campo
03

## Slide 37
Siderurgia / Metal
Industria farmacéutica
Suministro de agua/alcantarillado/servicios públicos
Industria química
Minería
Petróleo y Gas
Servicio de Bomberos
.... muchas otras industrias
Monitoreo personal del aire
(aplicación principal)
Entrada a espacios confinados
Pruebas de gas/ Búsqueda de fugas
Monitoreo de área
Naviero
Visión general Industrias / Segmentos objetivo y aplicaciones
Notes: //Slide Layout "Kapitelstart_2" – Start of a chapter with short headline – please use suitable picture//
The detector is made to be used in different target industry segments. Actually it will be used in all segments Dräger serves in the safety business including many application driven focus industries.
The markets include: Chemical industry, Oil & Gas, Fire Services, Mining, Shipping and Ship Building but also Steel and metal, the pharmaceutical industry and water treatment.
The main applications for the X-am 8000 are Clearance testing for confined space entry and leak search or any other active search for gases.

## Slide 38: Aplicaciones Monitoreo personal del aire
    Advertencia al usuario del dispositivo sobre los peligros de gas en el área de trabajo.
    Uso de dispositivos de detección de uno o varios gases dependiendo de la evaluación de riesgos de la zona peligrosa.
    Requisitos básicos: dispositivos pequeños y ligeros que permiten una alta comodidad de uso con un diseño robusto industrial.
Notes: //Regie: Bilder anhand Sprechertext einblenden//
Was ist nun mobile Gasmesstechnik und wie wird sie eingesetzt? Zur Klärung dieser Frage sehen wir uns drei typischen Einsatzszenarien an.
Bei personenbezogenen Messungen sollen die Geräte den Träger vor Gasgefahren in seinem unmittelbaren Arbeitsbereich warnen.
Für diese Messaufgabe eignen sich kontinuierlich messende Eingas- oder Mehrgasmessgerate mit hohem Tragekomfort, großer Robustheit und vor allem Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz dazu werden bei einer Bereichsüberwachung personenunabhängige Messgeräte an zentralen oder kritischen Stellen positioniert, um Arbeitsbereiche optimal auf Gasgefahren zu prüfen. Erhöhte Sicherheitslevel erreicht man durch Vernetzung in drahtlosen
Alarmketten. Robustheit, Standfestigkeit und eine exzellente Wahrnehmung von Alarmen (optisch und akustisch) sowie eine möglichst lange Batterielaufzeit sind hier Basisanforderungen.
Freigabemessungen und Leckagesuche sind zwar ursprünglich typische Einsatzszenarien in der Industrie, aber Shutdowns oder Industrieunfälle sind ebenso ein Arbeitsgebiet von Feuerwehren. Dazu kommen moderne Techniken im Verkehr, wie z.B. gasbetriebene KFZ. Bei Verkehrsunfällen mit solchen Fahrzeugen sind Leckagesuche und ggf. Bereichsüberwachung [Regie: hier wieder zu der Szene der Bereichsüberwachung wechseln] unverzichtbar. Denn Leckagen können überall auftreten, wo Gase oder Flüssigkeiten transportiert oder gelagert werden. Es gilt, diese schnell zu entdecken, um durch geeignete Maßnahmen Schaden abzuwenden.
//autom. weiter//

## Slide 39: Aplicaciones Entrada a espacios confinados
    Detector de gas para el uso en mediciones de Espacios confinados
    Requisitos básicos:
    Aplicación bombeada para muestreo remoto Accesorios completos como sondas de muestreo adecuadas para diferentes tipos de espacios confinados Se requiere documentación del valor de medición
Notes: //Regie: Bilder anhand Sprechertext einblenden//
Was ist nun mobile Gasmesstechnik und wie wird sie eingesetzt? Zur Klärung dieser Frage sehen wir uns drei typischen Einsatzszenarien an.
Bei personenbezogenen Messungen sollen die Geräte den Träger vor Gasgefahren in seinem unmittelbaren Arbeitsbereich warnen.
Für diese Messaufgabe eignen sich kontinuierlich messende Eingas- oder Mehrgasmessgerate mit hohem Tragekomfort, großer Robustheit und vor allem Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz dazu werden bei einer Bereichsüberwachung personenunabhängige Messgeräte an zentralen oder kritischen Stellen positioniert, um Arbeitsbereiche optimal auf Gasgefahren zu prüfen. Erhöhte Sicherheitslevel erreicht man durch Vernetzung in drahtlosen
Alarmketten. Robustheit, Standfestigkeit und eine exzellente Wahrnehmung von Alarmen (optisch und akustisch) sowie eine möglichst lange Batterielaufzeit sind hier Basisanforderungen.
Freigabemessungen und Leckagesuche sind zwar ursprünglich typische Einsatzszenarien in der Industrie, aber Shutdowns oder Industrieunfälle sind ebenso ein Arbeitsgebiet von Feuerwehren. Dazu kommen moderne Techniken im Verkehr, wie z.B. gasbetriebene KFZ. Bei Verkehrsunfällen mit solchen Fahrzeugen sind Leckagesuche und ggf. Bereichsüberwachung [Regie: hier wieder zu der Szene der Bereichsüberwachung wechseln] unverzichtbar. Denn Leckagen können überall auftreten, wo Gase oder Flüssigkeiten transportiert oder gelagert werden. Es gilt, diese schnell zu entdecken, um durch geeignete Maßnahmen Schaden abzuwenden.
//autom. weiter//

## Slide 40: Aplicaciones Búsqueda de fugas
    Búsqueda de fugas con dispositivos multigas y bomba interna o externa
    Requisito básico:
    Los sensores deben responder rápidamente
    Es necesario detectar rastros de gas
    Documentación requerida
Notes: //Regie: Bilder anhand Sprechertext einblenden//
Was ist nun mobile Gasmesstechnik und wie wird sie eingesetzt? Zur Klärung dieser Frage sehen wir uns drei typischen Einsatzszenarien an.
Bei personenbezogenen Messungen sollen die Geräte den Träger vor Gasgefahren in seinem unmittelbaren Arbeitsbereich warnen.
Für diese Messaufgabe eignen sich kontinuierlich messende Eingas- oder Mehrgasmessgerate mit hohem Tragekomfort, großer Robustheit und vor allem Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz dazu werden bei einer Bereichsüberwachung personenunabhängige Messgeräte an zentralen oder kritischen Stellen positioniert, um Arbeitsbereiche optimal auf Gasgefahren zu prüfen. Erhöhte Sicherheitslevel erreicht man durch Vernetzung in drahtlosen
Alarmketten. Robustheit, Standfestigkeit und eine exzellente Wahrnehmung von Alarmen (optisch und akustisch) sowie eine möglichst lange Batterielaufzeit sind hier Basisanforderungen.
Freigabemessungen und Leckagesuche sind zwar ursprünglich typische Einsatzszenarien in der Industrie, aber Shutdowns oder Industrieunfälle sind ebenso ein Arbeitsgebiet von Feuerwehren. Dazu kommen moderne Techniken im Verkehr, wie z.B. gasbetriebene KFZ. Bei Verkehrsunfällen mit solchen Fahrzeugen sind Leckagesuche und ggf. Bereichsüberwachung [Regie: hier wieder zu der Szene der Bereichsüberwachung wechseln] unverzichtbar. Denn Leckagen können überall auftreten, wo Gase oder Flüssigkeiten transportiert oder gelagert werden. Es gilt, diese schnell zu entdecken, um durch geeignete Maßnahmen Schaden abzuwenden.
//autom. weiter//

## Slide 41: Aplicaciones Monitoreo de área
    Mediciones en las que se esperan riesgos de gas, por ejemplo, durante paros programados
    Requisitos básicos:
    Alarma de evacuación amplificada que garantiza la seguridad en las áreas de trabajo
    Alarmas con conexión inalámbrica, indica si el área debe ser evacuada Información remota de gas, si el protector de seguridad no está cerca del dispositivo
Notes: //Regie: Bilder anhand Sprechertext einblenden//
Was ist nun mobile Gasmesstechnik und wie wird sie eingesetzt? Zur Klärung dieser Frage sehen wir uns drei typischen Einsatzszenarien an.
Bei personenbezogenen Messungen sollen die Geräte den Träger vor Gasgefahren in seinem unmittelbaren Arbeitsbereich warnen.
Für diese Messaufgabe eignen sich kontinuierlich messende Eingas- oder Mehrgasmessgerate mit hohem Tragekomfort, großer Robustheit und vor allem Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz dazu werden bei einer Bereichsüberwachung personenunabhängige Messgeräte an zentralen oder kritischen Stellen positioniert, um Arbeitsbereiche optimal auf Gasgefahren zu prüfen. Erhöhte Sicherheitslevel erreicht man durch Vernetzung in drahtlosen
Alarmketten. Robustheit, Standfestigkeit und eine exzellente Wahrnehmung von Alarmen (optisch und akustisch) sowie eine möglichst lange Batterielaufzeit sind hier Basisanforderungen.
Freigabemessungen und Leckagesuche sind zwar ursprünglich typische Einsatzszenarien in der Industrie, aber Shutdowns oder Industrieunfälle sind ebenso ein Arbeitsgebiet von Feuerwehren. Dazu kommen moderne Techniken im Verkehr, wie z.B. gasbetriebene KFZ. Bei Verkehrsunfällen mit solchen Fahrzeugen sind Leckagesuche und ggf. Bereichsüberwachung [Regie: hier wieder zu der Szene der Bereichsüberwachung wechseln] unverzichtbar. Denn Leckagen können überall auftreten, wo Gase oder Flüssigkeiten transportiert oder gelagert werden. Es gilt, diese schnell zu entdecken, um durch geeignete Maßnahmen Schaden abzuwenden.
//autom. weiter//

## Slide 42: Muestreo de Gases Conceptos
X-AM PUMP
X-AM 8000
X-AM 3500
Que es un Muestreo?
Consiste en tomar una parte de la atmosfera (del aire) del lugar donde se va a realizar un trabajo con la finalidad de comprobar si existe algún riesgo, para el trabajador. Esta parte de la atmosfera (Muestra) debe de ser representativa de todo el lugar de trabajo al que se va a ingresar.

## Slide 43: Muestreo de Gases ¿Cuando realizar un muestreo?
X-AM PUMP
X-AM 8000
X-AM 3500
Difusión

## Slide 44: Muestreo de Gases Factores a tener en consideración
X-AM PUMP
X-AM 8000
Menos Denso
Mas denso
Densidad Media
Amoniaco 0.7714 Kg/m3
Monóxido de carbono 1.14 Kg/m3
Acido Sulfhídrico 1.36 Kg/m3
m = masa
V = Volumen

## Slide 45: Muestreo de Gases Factores a tener en consideración
X-AM PUMP
X-AM 8000
X-AM 3500
Menos Denso
Mas denso
Densidad Media
Amoniaco 0.7714 Kg/m3
Monóxido de carbono 1.14 Kg/m3
Acido Sulfhídrico 1.36 Kg/m3
m = masa
V = Volumen
Menos Denso
Aire 1.225 Kg/m3

## Slide 46: Muestreo de Gases Medición en vertical
1er nivel e medición
2do nivel e medición
3er nivel e medición
NH3 u
CO u
H2S u

## Slide 47: Gas Detection Connect El Enfoque
La nueva normalidad en el sector de la seguridad
  Dispositivos inteligentes
  Pasarelas IoT
  Interfaz basado en la Web
  Soporte en la nube

## Slide 48: La Visión
  Haz tu planta un lugar más seguro
  Trabaja desde cualquier lugar
  Ahondar tus perspectivas
  Mayor Eficiencia y seguridad

## Slide 49: El Sistema
  Lecturas de gas vivo Eventos de alarma en vivo Errores Ubicación Información personal
  Frontend
  Backend
  Eventos grabados Información del dispositivo Certificados
  Firmware Configuración
  Eventos grabados Información del dispositivo
  Firmware
  Lecturas de gas vivo Eventos de alarma en vivo Errores

## Slide 50: Gas Detection Connect
Gas Detection Connect
Mobile Hardware
Pac 8x00 BT
X-am 2800 Multigas
Connectivity HUB & X-zone Integration in GDC
X-am 5800 Multigas
Próximamente

## Slide 51: GDC
Monitoreo en tiempo real
Ubicación de las alarmas/dispositivo

## Slide 52: Dräger X-node

## Slide 53: Mantenimiento
04

## Slide 54: Mantenimiento ¿Que es una verificación y Calibración?
Verificación
Como su nombre lo indica consiste en verificar el buen funcionamiento del equipo de detección de gases, exponiéndolo a un gas patrón por 20 segundos.
Intervalo: antes de utilizar el equipo
Calibración
Consiste en ajustar el valor de medición del equipo conforme al gas patrón que sirve como referencia, al equipararse este con la medición del detector de gas.
Intervalo: cada 6 meses máximo

## Slide 55: Gracias por su atención
Sergio Nuñez Jimenez| Especialista de Aplicaciones
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
  Col. Lomas de Santa Fe
  Cel: 55 1451 5421
  Mail: sergio.nunez@draeger.com

## Slide 56: Preguntas
1.-¿Tecnologias utilizadas para la detección de la fosfina PH3?
2.-¿Tecnología utilizada para la detección del bromuro de metilo CH3Br?
3.-¿Unidad de medida empleada para la medición de Ph3 y Ch3Br?
4.-¿Método de detección de un equipo sin bomba?
5.-¿Factor que se toma en cuenta para mediciones en espacios con ventilación nula o deficiente?